## F-RM-01c SERVICIOS
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACION Y DE ADMINISTRACIÓN.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
PARTIDA | UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD | DESCRIPCION | DESCRIPCIÓN DEL PROVEEDOR | TIEMPO DE EJECUCIÓN | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE. MARCA: OLG MODELO: AT2200LG N°. INVENTARIO: 28159. INCLUYE: • CAMBIO DE 3 RESISTENCIAS, • EMPAQUE DE GENERADOR, • EMPAQUE DE PUERTA, • CORRECCIÓN DE CABLEADO, • CORRECCIÓN DE FUGAS, • REPARACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, • AJUSTE DE PRESIONES, • REMOSION DE SARRO DE GENERADOR. |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | FACULTAD DE MEDICINA | 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. N°. INVENTARIO: 100037147 MARCA: CARL ZEISS MODELO:PRIMO STAR N° INV. 100037148 MARCA: CARL ZEISS MODELO:PRIMO STAR MICROSCOPIO CARL ZEISS CON CONEXIÓN A CÁMARA - PANTALLA: • REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA Y CONTROL DE ILUMINACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR) • REVISIÓN Y AJUSTE DE PLATINA, REVOLVER, MACROMETRICO Y MICROMETRICO. • REVISIÓN DE FUENTE Y CABLE DE ALIMENTACIÓN. • LIMPIEZA GENERAL. (RETIRO DE POLVO DEL EQUIPO, ABRIR LOS COMPARTIMIENTOS PARA RETIRAR EXCEDENTE DE SUCIEDAD ACUMULADA Y LA LIMPIEZA DE PIEZAS EXPUESTAS A LIQUIDO DE INMERSIÓN Y EN CONTACTO CON LAMINILLAS) • REVISIÓN DE CONEXIÓN A CAMARA. |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | FACULTAD DE MEDICINA | 3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. N°. INVENTARIO: 100037132 MARCA: CARL ZEISS MODELO: PRIMO STAR N° INV. 100037137 MARCA: CARL ZEISS MODELO: PRIMO STAR N° INV.100037142 MARCA: CARL ZEISS MODELO: PRIMO STAR MICROSCOPIO CARL ZEISS LABORATORIO EMBRIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA • REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA Y CONTROL DE ILUMINACIÓN, DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR) • REVISIÓN Y AJUSTE DE PLATINA, REVOLVER, MACROMETRICO Y MICROMETRICO. • REVISIÓN DE FUENTE Y CABLE DE ALIMENTACIÓN. • LIMPIEZA GENERAL. (RETIRO DE POLVO DEL EQUIPO DEL EQUIPO, ABRIR LOS COMPARTIMIENTOS PARA RETIRAR EXCEDENTE DE SUCIEDAD ACUMULADA Y LA LIMEPIEZA DE PIEZAS EXPUESTAS A LIQUIDO DE INMERSIÓN Y EN CONTACTOI CON LAMINILLAS). • REVISIÓN DE CONEXIÓN A CAMARA. OBJETIVO 40X CON DAÑO. SE SUGIERE PULIDA / DE SER NECESARIO REMPLAZO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | FACULTAD DE MEDICINA | 10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. N°. INV.: 052117, 052116, 10037139, 100037141, 100037135, 100037133, 100037145, 100037144, 100037136 Y 100037140. MARCA: CARL ZEISS MODELO: PRIMO STAR MICROSCOPIO CARL ZEISS LABORATORIO EMBRIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA • REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA Y CONTROL DE ILUMINACIÓN, DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR) • REVISIÓN Y AJUSTE DE PLATINA, REVOLVER MACROMETRICO Y MICROMETRICO. • REVISIÓN DE FUENTE Y CABLE DE ALIMENTACIÓN. • LIMPIEZA GENERAL. (RETIRO DE POLVO DEL EQUIPO, ABRIR LOS COMPARTIMIENTOS PARA RETIRAR EXCEDENTES DE SUCIEDAD ACUMULADA Y LA LIMPIEZA DE PIEZAS EXPUESTAS A LIQUIDO DE INMERSION Y EN CONTACTO CON LAMINILLAS) • REVISIÓN DE CONEXIÓN A CAMARA. OBJETIVO 40X CON DAÑO. • SE SUGIERE PULIDA. • DESENFOQUE DE PIEZAS, • SE SUGIERE AJUSTE DE MACROMETRICO Y MICROMETRICO. |  |  | 2 | 20 | 3.2 | 23.2
5 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON MOD 285. NO. INVENTARIO: 22037 INCLUYE: • INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ENCENDIDO. • CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS DE SISTEMA DE INYECCIÓN. • CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE SISTEMA HIDRÁULICO. • REMPLAZO DEL CABLEADO ELÉCTRICO, • MANTENIMIENTO DE LA MARCHA DE ARRANQUE Y SISTEMA DE ENCENDIDO., • CAMBIO DE ACEITE SAE 40 PARA MOTOR Y FILTRO, • CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN Y REMPLAZO DE FILTRO DE DIÉSEL. • CAMBIO DE ACEITE H301 Y FILTRO DEL SISTEMA HIDRÁULICO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTOR AGRÍCOLA FORD 6600. NO. INVENTARIO: 22035 MARCA: FORD MODELO: 6600 INCLUYE: • CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS DE SISTEMA DE INYECCIÓN. • CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE SISTEMA HIDRÁULICO. • REMPLAZO DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN. CAMBIO DE ACEITE SAE 40 PARA MOTOR Y FILTRO, CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN Y REMPLAZO DE FILTRO DE DIESEL. CAMBIO DE ACEITE H301 Y FILTRO DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y REMPLAZO DE MAGUERÁS DE ALTA PRESIÓN DAÑADAS. |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINARIA DE LABRANZA; ARADO, RASTRA, SEMBRADORA Y CULTIVADORA. MARCA: KIMBALL MODELO:S/M NO. INVENTARIO: 22036 INCLUYE: • ENGRASADO DE RODAMIENTOS Y CADENAS. • CALIBRACIÓN DE SEMBRADORA Y REMPLAZO DE MANGUERAS. • CAMBIO DE TORNILLERÍA Y TUERCAS DE DISCOS DE CORTE. • LIMPIEZA DE EQUIPO COMPLETO Y RODAMIENTO. SURCADORA AGRÍCOLA 3 ARADOS: • LAVADO A PRESIÓN, • ENGRASADO DE RODAMIENTOS, • CALIBRACIÓN, • ASÍ COMO REMPLAZO DE TORNILLERÍA DAÑADA. |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINARIA DE LABRANZA; ARADO, RASTRA, SEMBRADORA Y CULTIVADORA. NO. INVENTARIO: 22040 MARCA:FAMAQ MODELO:S/M SEMBRADORA FERTILIZADORA CUATRO SURCOS DE TRACCIÓN MECÁNICA: INCLUYE: • ENGRASADO DE RODAMIENTOS Y CADENAS. • CALIBRACIÓN DE SEMBRADORA Y REMPLAZO DE MANGUERAS. • CAMBIO DE TORNILLERÍA Y TUERCAS DE DISCOS DE CORTE. • LIMPIEZA DE EQUIPO COMPLETO Y RODAMIENTO. LAVADO A PRESIÓN, ENGRASADO DE RODAMIENTOS, CALIBRACIÓN DE MANDOS DE SIEMBRA Y CORTE, ASÍ COMO REMPLAZO DE TORNILLERÍA DAÑADA. |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINARIA DE LABRANZA; ARADO, RASTRA, SEMBRADORA Y CULTIVADORA. NO. INVENTARIO: 22031 MARCA: TAMEX MODELO: CR720 DESMALEZADORA EXT. TAMEX: INCLUYE: • ENGRASADO DE RODAMIENTOS Y CADENAS. • CALIBRACIÓN DE SEMBRADORA Y REMPLAZO DE MANGUERAS. • CAMBIO DE TORNILLERÍA Y TUERCAS DE DISCOS DE CORTE. • LIMPIEZA DE EQUIPO COMPLETO Y RODAMIENTO. • LAVADO A PRESIÓN, • ENGRASADO DE RODAMIENTOS, • Y CAMBIO DE CUCHILLAS. |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE LE REALIZARA A EQUIPO DE LABORATORIO: NANOPURE MARCA: EASY PURE, MODELO: BARNSTEAD NÚMERO DE INVENTARIO: 4999 , QUE CONSISTE EN LA: • LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL A TARJETAS ELECTRÓNICAS, • SANITIZACIÓN DE DUCTERIA • LIMPIEZA DE SENSOR Y DEPÓSITO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZAS ANALITICAS, N° INV. 4179 MARCA: OHAUS MODELO: E14130 N° INV. 4178 MARCA: OHAUS MODELO: AR2141 A LAS QUE SE LES REALIZARAN: • LIMPIEZA Y REVISION GENERAL DE: AJUSTES DE CELDA DE CARGA, FLEJES, • AJUSTE EXENTRICIDAD, TARJETA PRINCIPAL Y DE TARJETA DE CONTROLES, • ASÍ COMO CALIBRACION. |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS DE VACIO N° INV. 4213 MARCA: EVAR MODELO: EV40 N° INV. 4110, MARCA: ROCKER MODELO: R301, A LA QUE SE LES REALIZARAN: • LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL DE: CAMARA DE VACIO, ALAVES Y CONTROLES. |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MUFLAS, N° INV. 4171 MARCA: ISB MODELO: : LINDERBER N° INV. 4172 MARCA: FELISA MODELO: FE350 A LAS QUE SE LES REALIZARA: • LIMPIEZA Y REVISION GENERAL DE RESISTENCIAS Y CONTROLES, • REVISION DE MOTOR DE AGITACION, CONECTORES, CABLEADO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO, NÚMERO DE INVENTARIO: 4727, MARCA: OPTIMUS MODELO: CH2, AL CUAL SE LE REALIZARA: • LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL DE: OBJETIVOS, OCULARES, DIAFRAGMA, LAMPARA, CONTROLES Y • AJUSTE DE MACRO Y MICRO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MICROSCOPIO BINOCULAR CON DESENFOQUE, MARCA VELAB, MODELO:S/M (NO. DE INVENTARIO 53130, y NO. DE SERIE: 160419·042). • CAMBIO DE ELIMINADOR • AJUSTE SISTEMA MECANICO MACRO Y MICRO, • LIMPIEZA DE OCULARES 10 X, • LIMPIEZA DE OBJETIVOS 40 Y 100 A MICROSCOPIO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MICROSCOPIO BINOCULAR CON DESENFOQUE, MARCA VELAB, MODELO: S/M (NO. DE INVENTARIO 53129, V NO. DE SERIE: 160419·221). • CAMBIO DE ELIMINADOR • AJUSTE DE SISTEMA MECANICO MACRO Y MICRO, • LIMPIEZA DE OCULARES 10 X, • LIMPIEZA DE OBJETIVOS 40 Y 100 A MICROSCOPIO |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: MICROSCOPIO BINOCULAR CON DESENFOQUE, MARCA VELAB, MODELO VE-B1 (NO. DE INVENTARIO 52890, Y NO. DE SERIE: 160419-168) • CAMBIO DE ELIMINADOR • AJUSTE SISTEMA MECÁNICO MACRO Y MICRO, • LIMPIEZA DE OCULARES 10 X. • LIMPIEZA DE OBJTIVOS 40 Y 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: MICROSCOPIO BINOCULAR CON DESENFOQUE (NO. DE INVENTARIO 12498 Y S/N. DE SERIE) MARCA:ZEIGEN MODELO: XSP209 • CAMBIO DE ELIMINADOR • AJUSTE SISTEMA MECÁNICO MACRO Y MICRO, • LIMPIEZA DE OCULARES 10 X, • LIMPIEZA DE OBJETIVOS 40 Y 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: MICROSCOPIO BINOCULAR CON DESENFOQUE (N° DE INVENTARIO 12495 Y S/N DE SERIE). MARCA:ZEIGEN MODELO: XSP209 • CAMBIO DE ELIMINADOR • AJUSTE SISTEMA MECANICO MACRO Y MICRO, • LIMPIEZA OCULARES 10 X, • LIMPIEZA DE OBJETIVOS 40 Y 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: MICROSCOPIO BINOCULAR CON DESENFOQUE (NO. DE INVENTARIO 12496 Y S/N. DE SERIE). MARCA ZEIGEN MODELO: XSP209 • CAMBIO DE ELIMINADOR • AJUSTE SISTEMA MECANICO MACRO Y MICRO • LIMPIEZA DE OCULARES 10 X, • LIMPIEZA DE OBJETIVOS 40 Y 100 A MICROSCOPIO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: MICROSCOPIO BINOCULAR CON DESENFOQUE (NO. DE INVENTARIO 15209 Y S/N DE SERIE). MARCA ZEIGEN MODELO: XSP209 • CAMBIO DE ELIMINADOR • AJUSTE SISTEMA MECANICO MACRO Y MICRO • LIMPIEZA DE OCULARES 10 X, • LIMPIEZA DE OBJETIVOS 40 Y 100 A MICROSCOPIO |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: MICROSCOPIO BINOCULAR CON DESENFOQUE (NO. DE INVENTARIO 15207 Y S/N. DE SERIE). MARCA ZEIGEN MODELO: XSP209 • CAMBIO DE ELIMINADOR • AJUSTE SISTEMA MECANICO MACRO Y MICRO • LIMPIEZADE LOS OCULARES 10 X, • LIMPIEZA DE OBJETIVOS 40 Y 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: MICROSCOPIO BINOCULAR CON DESENFOQUE (N° INV. 15208 Y S/N. DE SERIE). MARCA ZEIGEN MODELO: XSP209 • CAMBIO DE ELIMINADOR • AJUSTE SISTEMA MECANICO MACRO Y MICRO • LIMPIEZA DE LOS OCULARES 10 X, • LIMPIEZA DE OBJETIVOS 40 Y 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: MICROSCOPIO BINOCULAR CON DESENFOQUE (NO. DE INVENTARIO 12497 Y S/N. DE SERIE). MARCA ZEIGEN MODELO: XSP209 • CAMBIO DE ELIMINADOR • AJUSTE SISTEMA MECANICO MACRO Y MICRO • LIMPIEZA DE OCULARES 10 X, • LIMPIEZA DE OBJETIVOS 40 Y 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: MICROSCOPIO BINOCULAR CON ENFOQUE (NO. DE INVENTARIO 12494 Y S/N. DE SERIE). MARCA ZEIGEN MODELO: XSP209 • CAMBIO DE ELIMINADOR • AJUSTE SISTEMA MECANICO MACRO Y MICRO • LIMPIEZA DE OCULARES 10 X, • LIMPIEZA DE OBJETIVOS 40 Y 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: MICROSCOPIO BINOCULAR CON ENFOQUE, (NO. DE INVENTARIO 10016 Y S/N. DE SERIE). MARCA: IROSCOPE MODELO:S/M • CAMBIO DE ELIMINADOR • AJUSTE SISTEMA MECANICO MACRO Y MICRO • LIMPIEZA DE OCULARES 10 X, • LIMPIEZA DE OBJETIVOS 40 Y 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: MICROSCOPIO BINOCULAR CON ENFOQUE, (NO. DE INVENTARIO 12499 Y N°DE SERIE 220617). MARCA:IROSCOPE MODELO: WB-3 • CAMBIO DE ELIMINADOR • AJUSTE SISTEMA MECANICO MACRO Y MICRO • LIMPIEZA DE OCULARES 10 X, • LIMPIEZA DE OBJETIVOS 40 Y 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO: MARCA ZEIGEN, MODELO: S/M (N° DE INVENTARIO 43340 Y S/N DE SERIE) • LIMPIEZA DE OBJETIVOS Y OCULARES • HIDRATACIÓN DE SISTEMA DE MACRO Y MICRO Y PLATINAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO: MARCA ZEIGEN, MODELO: XSP209 (N° DE INVENTARIO 15210 Y S/N DE SERIE) • LIMPIEZA DE OBJETIVOS Y OCULARES • HIDRATACIÓN DE SISTEMA DE MACRO Y MICRO Y PLATINAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO: MARCA ZEIGEN, MODELO XSP209 (N° DE INVENTARIO 15206 Y S/N DE SERIE) • LIMPIEZA DE OBJETIVOS Y OCULARES • HIDRATACIÓN DE SISTEMA DE MACRO Y MICRO Y PLATINAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO: MARCA VELAB, MODELO: VE-B1 N° DE INVENTARIO 52891 Y N° DE SERIE 160419-001 • LIMPIEZA DE OBJETIVOS Y OCULARES • HIDRATACIÓN DE SISTEMA DE MACRO Y MICRO Y PLATINAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO: MARCA VELAB, MODELO: VE-B1 (N° DE INVENTARIO 52890 Y N° DE 160419-168) • LIMPIEZA DE OBJETIVOS Y OCULARES • HIDRATACIÓN DE SISTEMA DE MACRO Y MICRO Y PLATINAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TERMOCICLADOR SIMPLIAMP DE APPLIED BIOSYSTEMS THERMAL CYCLER SERIE 2280002743. INVENTARIO UAEM 051683 MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS, MODELO: SIMPLIAMP PREVENTIVO: • SE VERIFICAN LOS BLOQUES VERIFLEX QUE SON TRES BLOQUES SEPARDOS DE PELTIER, PARA MONITOREAR CONTROL EXACTO SOBRE TRES ZONAS DE LA TEMPERATURA, • SE REALIZA EL DIAGNOSTICO COMPLETO DEL EQUIPO. CORRECTIVO: • EL EQUIPO REQUIERE CALIBRACIÓN, PARA PODER PASAR SU VERIFICACIÓN, EL FABRICANTE MENCIONA EN SU MANUAL DE EQUIPO QUE REQUIERE CALIBRACIÓN ANUAL, RECOMENDABLE. PARA FUNCIONAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES. STATUS: REQUIERE CALIBRACIÓN PRÓXIMA. |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AUTOCLAVE A&A LAB NS: 3060, MARCA: A&A LAB, MODELO: S/M NO. RESGUARDO 7745 • ES NECESARIO LIMPIEZA GENERAL (TINA, EMPAQUES Y CABLEADO) • EL EQUIPO NECESITA CAMBIO DE UNA RESISTENCIA. |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION MARCA: THERMO SCIENTIFIC SPECTRONIC GENESIS 10 UV CON NS 2G2D233001, MODELO: S/M NO. RESGUARDO 7306 • EL EQUIPO NECESITA LIMPIEZA GENERAL (LIMPIEZA DE CONTROLES Y CIRCUITOS, PANTALLA, TAPAS, FUSIBLES, CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, INDICADORES) LA POLARIDAD Y ATERRIZAJE DEL EQUIPO SON CORRECTOS. • EL EQUIPO NECESITA CALIBRACIÓN DE PUNTOS ESPECÍFICOS DE FUNCIONAMIENTO (TEMPERATURA, UV-VIS) • ES NECESARIO CORREGIR SEGURIDAD DE INSTALACIÓN, VIBRACIONES, NIVELACIÓN E INDICADORES VISUALES. |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION MARCA: THERMO SCIENTIFIC SPECTRONIC GENESIS 20 4001/4CON NS 35GN243007, MODELO: S/M NO. RESGUARDO 46077 • EL EQUIPO NECESITA LIMPIEZA GENERAL (LIMPIEZA DE CONTROLES Y CIRCUITOS, PANTALLA, TAPAS, FUSIBLES, CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, INDICADORES) LA POLARIDAD Y ATERRIZAJE DEL EQUIPO SON CORRECTOS. • EL EQUIPO NECESITA CALIBRACIÓN DE PUNTOS ESPECÍFICOS DE FUNCIONAMIENTO (TEMPERATURA, UV-VIS) • ES NECESARIO CORREGIR SEGURIDAD DE INSTALACIÓN, VIBRACIONES, NIVELACIÓN E INDICADORES VISUALES. |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BIOLOGICO MARCA: OLYMPUS BX50 MODELO: S/M NS: SDO7238 NO. RESGUARDO 9244, • REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ÓPTICO • REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA MECÁNICO. • REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ELÉCTRICO. • LIMPIEZA GENERAL (LIMPIEZA DE PIEZAS INTERNAS, Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA EXTERNA) |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO BIOLOGICO MARCA: NIKON ECLIPSE NI-U, MODELO: S/M NS: S/N NO. RESGUARDO 48751 • REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ÓPTICO • REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA MECÁNICO. • REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ELÉCTRICO. • LIMPIEZA GENERAL (LIMPIEZA DE PIEZAS INTERNAS, Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA EXTERNA) |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A OHAUS TRIPLE BEAM BALANCE 700 SERIES NO. RESGUARDO 40611, EL EQUIPO NO ESTA CALIBRADO (DEBIDO AL USO CONTINUO) • ES NECESARIO CALIBRAR LA BALANZA • EL EQUIPO NECESITA LIMPIEZA GENERAL (LIMPIEZA DE PIEZAS INTERNAS, Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA EXTERNA) • EL EQUIPO NECESITA LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE PIEZAS. |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE CALENTAMIENTO MARCA: FELISA, MODELO: S/M NS: S/N NO. RESGUARDO 36000 • REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA DE CALENTAMIENTO. • REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ELÉCTRICO. • LIMPIEZA GENERAL. (LIMPIEZA DE PIEZAS INTERNAS, Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA EXTERNA) |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA Y GENERADOR DE HIDROCARBUROS GBC HG3000, MARCA: GBC, MODELO: 908 INVENTARIO 020184 QUE CONSISTE EN: • CAMBIO DE NEBULIZADOR DE PT/LR. PARA EL GBC 908 AA. |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA Y GENERADOR DE HIDROCARBUROS GBC HG3000, MARCA: GBC, MODELO: 908 INVENTARIO 020184 QUE CONSISTE EN: • CAMBIO DE ESFERA DE IMPACTO |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA Y GENERADOR DE HIDROCARBUROS GBC HG3000, MARCA: GBC, MODELO:908 INVENTARIO 020184 QUE CONSISTE EN: • KIT DE EMPAQUES DE VITON PARA EL ATOMIZADOR DE FLAMA DEL GBC 908 AA. |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA Y GENERADOR DE HIDROCARBUROS GBC HG3000, MARCA GBC, MODELO: 908 INVENTARIO 020184 QUE CONSISTE EN: • REJILLA DE DIFRACCIÓN. 1800 L/MM. INCLUYE INSTALACIÓN Y AJUSTES |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA Y GENERADOR DE HIDROCARBUROS GBC HG3000, MARCA: GBC, MODELO:908 INVENTARIO 020184 QUE CONSISTE EN: • SEPARADOR LIQUIDO-GAS. BOTELLA DE VIDRIO 85MM. PARA EL GBC HG3000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA Y GENERADOR DE HIDROCARBUROS GBC HG3000, MARCA: GBC, MODELO: 908 INVENTARIO 020184 QUE CONSISTE EN: • CELDA DE CUARZO ABIERTA TIPO T. PARA EL GBC HG3000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA Y GENERADOR DE HIDROCARBUROS GBC HG3000, MARCA GBC, MODELO: 908 INVENTARIO 020184 QUE CONSISTE EN: • KIT DE MANGUERAS DE LA BOMBA PERISTÁTICA DEL GENERADOR DE HIDRUROS GBC HG3000. 10 JUEGOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA Y GENERADOR DE HIDROCARBUROS GBC HG3000, MARCA: GBC, MODELO: 908 INVENTARIO 020184 QUE CONSISTE EN: • FRASCO DE POLIPROPILENO. NALGENE 500ML. PARA EL GBC HG3000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AGITADOR ORBITAL SEV 6090 QUE CONSISTE EN: • FABRICAR MARCO DE ÁNGULO DE FIERRO 3/4 X 1/8 PULGADAS, EL CUAL SOPORTA LOS CONTRAPESOS. INVENTARIO UAEM 100003090,MARCA: SEV, MODELO: 6090 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | MANTENIMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DE 100 METROS LINEALES • RETIRO DE MALLA EXISTENTE , • DESHIERBE Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO (INCLUYE MANO DE OBRA; DERRIBO DE MATORRALES, MALEZA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, TRAZO Y NIVELACIÓN. (INCLUYE LEVANTAMIENTO DE CAMPO CON DATOS DE PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA) EN UN TERRENO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 100 METROS, COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA DE 1.70 MDE ALTO CON POSTERIA METALICA ANLCADO CON DADO CICLOPEDO |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DESBROZADORAS MARCA STIHL N° INV. 22031 MARCA:STIHIL MODELO:CR720 N° INV. 55297 MARCA:STIHIL MODELO:F5250 N° INV. 55296. MARCA:STIHIL MODELO:F5250 • LAVADO DE MOTOR. • LIMPIEZA DE ESCAPE. • REMPLAZO DE HILO DE CORTE. • REMPLAZO DE JUNTAS DE CARBURADOR. |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CRIBADORA DE COMPOSTA NÚMERO DE INVENTARIO: 39150, MARCA: S/M, MODELO: S/M • ENGRASADO • LAVADO A PRESIÓN. • REMPLAZO DE NEUMÁTICOS. • REMPLAZO DE BANDAS. |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ARADO AGRÍCOLA MARCA KIMBALL, MODELO: ARK3, SERIE: 18010 NÚMERO DE INVENTARIO: 22032. • ENGRASADO DE RODAMIENTOS. • MANTENIMIENTO DE BUJES Y PERNOS • REMPLAZO TORNILLOS DE LOS DISCOS DE CORTE |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MEZCLADORA DE ALIMENTOS PARA GANADO NÚMERO DE INVENTARIO: 22039, MARCA: CAMPO GRANDE, MODELO: HORIZONTAL • LAVADO A PRESIÓN. • ENGRASADO DE RODAMIENTOS. • REMPLAZO DE BANDAS CON DESGASTE. |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DESVARADORA AGRÍCOLA NÚMERO DE INVENTARIO: 39112, MARCA: BEAR CAT • REMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN. • ENGRASADO DE BALEROS Y CRUCETAS. • AFILADO DE CUCHILLAS. • REMPLAZO DE PERNOS DE ENGANCHE. |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO PREVENTIVO A DESBROZADORAS MARCA STIHL, MODELO: FS 120 NÚMERO DE INVENTARIO: 38242 • LAVADO DE MOTOR. • REMPLAZO DE HILO DE CORTE. |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO PREVENTIVO A CORTASETOS MARCA STIHL, MODELO: HS 82R NÚMERO DE INVENTARIO: 54116. • LAVADO DE MOTOR. • LIMPIEZA DE ESCAPE. • REMPLAZO DE JUNTAS DE CARBURADOR. |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO PREVENTIVO A MOTOSIERRA MARCA STIHL, MODELO: MS 250 NÚMERO DE INVENTARIO: 38069. • LAVADO DE MOTOR. • LIMPIEZA DE ESCAPE. • AFILADO DE CADENA DE CORTE. • REMPLAZO DE JUNTAS DE CARBURADOR. |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO PREVENTIVO A PULIDORA NÚMERO DE INVENTARIO: 34117. MARCA: MRACHA BOCH, MODELO: S/M • LIMPIEZA GENERAL. • REMPLAZO DE CARBONES. |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO PREVENTIVO A DESBROZADORAS MARCA STIHL, MODELO: FS- 280 NÚMERO DE INVENTARIO: 38243. • LAVADO DE MOTOR. • REMPLAZO DE HILO DE CORTE. |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO COMPUESTO MARCA LABOMED MODELO CRII QUE INCLUYE: • REVISION DE SISTEMA ELECTRICO (COLOCACION DE FOCO DE ILUMINACION HALOGENA), • REVISION DE BASE DE FOCO Y CABLEADO, • REVISION DE SISTEMAS OPTICOS ( LIMPIEZA Y AJUSTES ), • REVISION DE MANDOS COAXIALES MACRO / MICRO (LIMPIEZA Y LUBRICACION). • LIMPIEZA GENERAL, • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NUMERO DE INVENTARIO 47400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN POTENCIOMETRO MARCA HANNA INSTRUMENTS MODELO Hl2210 CON No. DE SERIE 40845 QUE INCLUYE: • REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO (LIMPIEZA DE TABLILLAS ELECTRONICAS, TERMINALES Y BASES Y LIMPIEZA GENERAL ), • COLOCACION DE ELECTRODO DE PH H111318 DE DOBLE UNION CON CUERPO DE VIDRIO Y RECARGABLE CON UN SENSOR INDICADOR DE VIDRIO DE ALTA TEMPERATURA ( HT ), PARA SER UTILIZADO EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES, DESDE MUESTRAS CON METALES Y TAMPON TRIS HASTA MUESTRAS A TEMPERATURAS ELEVADAS, • CALIBRACION CON CURVA DE DATOS DE PH EN CADA UNO DE LOS PUNTOS DE CALIBRACION QUE INDICA EL EQUIPO ESTE EQUIPO NO UTILIZA ELECTRODO DE SALINIDAD YA QUE NO LEE ESTE PARAMETRO, • LIMPIEZA GENERAL, • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NUMERO DE INVENTARIO 51192 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN POTENCIOMETRO MARCA HANNA INSTRUMENTS MODELO Hl2210 CON No. DE SERIE 40845 QUE INCLUYE: • REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO (LIMPIEZA DE TABLILLAS ELECTRONICAS, TERMINALES Y BASES Y LIMPIEZA GENERAL), • COLOCACION DE ELECTRODO DE PH Hl1131B DE DOBLE UNION CON CUERPO DE VIDRIO Y RECARGABLE CON UN SENSOR INDICADOR DE VIDRIO DE ALTA TEMPERATURA ( HT ), PARA SER UTILIZADO EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES, DESDE MUESTRAS CON METALES Y TAMPON TRIS HASTA MUESTRAS A TEMPERATURAS ELEVADAS, • CALIBRACION CON CURVA DE DATOS DE PH EN CADA UNO DE LOS PUNTOS DE CALIBRACION QUE INDICA EL EQUIPO, ESTE EQUIPO NO UTILIZA ELECTRODO DE SALINIDAD YA QUE NO LEE ESTE PARAMETRO, • LIMPIEZA GENERAL, • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NUMERO DE INVENTARIO 35757 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA AUTOCLAVE MARCA AESA MODELO CB300 QUE INCLUYE: • REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTROMECANICO ( TERMINALES ELECTRICAS, CABLEADO DE ALTA TEMPERATURA, BASES Y SELLOS DE RESISTENCAS ELECTRICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, VALVULAS DE SEGURIDAD, VALVULA DE ALIVIO, NIVEL DE AGUA) SE REVISAN TODOS ESTOS PUNTOS CON EL FIN DE QUE EL EQUIPO TENGA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO PARA EL USUARIO Y EVITAR UN ACCIDENTE • REVISION Y LIMPIEZA DE BASE Y RESISTENCIAS ELECTRICAS, • CALIBRACION DE VALVULAS Y MANOMETRO, • LIMPIEZA GENERAL, • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA A AUTOCLAVEAR. NUMERO DE INVENTARIO 47366 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA ESTUFA DE LABORATORIO MARCA OLG-CIENTIFICA MODELO FD200, QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: • REVISION DE SISTEMAS ELECTRICO Y ELECTROMECANICO ( LIMPIEZA Y AJUSTES ) • REVISION DE SISTEMA ELECTRICO ( REEMPLAZO DE CAJA DE FUSIBLES Y CABLEADO TERMICO, COLOCACION DE CONTROL DE TEMPERATURA, BASE Y CABLEADO TERMICO ) • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NUMERO DE INVENTARIO 34390 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN POTENCIOMETRO MARCA JENWAY MODELO 3510 CON No. DE SERIE 40845, QUE INCLUYE: • REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO (LIMPIEZA DE TABLILLAS ELECTRONICAS Y LIMPIEZA GENERAL), • COLOCACION DE ELECTRODO DE MEDICION DE PH CON CUERPO DE DOBLE JUNTA Y DOBLE UNION ESTE EQUIPO NO UTILIZA ELECTRODO DE SALINIDAD YA QUE NO LEE ESTE PARAMETRO, • CALIBRACION CON CURVA DE DATOS DE PH EN CADA UNO DE LOS PUNTOS DE CALIBRACION QUE INDICA EL EQUIPO • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NUMERO DE INVENTARIO 34461 |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN POTENCIOMETRO MARCA JENWAY MODELO 3510 CON No. DE SERIE 40845, QUE INCLUYE: • REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO (LIMPIEZA DE TABLILLAS ELECTRONICAS Y LIMPIEZA GENERAL), • COLOCACION DE ELECTRODO DE MEDICION DE PH CON CUERPO DE DOBLE JUNTA Y DOBLE UNION ESTE EQUIPO NO UTILIZA ELECTRODO DE SALINIDAD YA QUE NO LEE ESTE PARAMETRO, • CALIBRACION CON CURVA DE DATOS DE PH EN CADA UNO DE LOS PUNTOS DE CALIBRACION QUE INDICA EL EQUIPO • LIMPIEZA GENERAL • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NUMERO DE INVENTARIO 34464 |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA AUTOCLAVE MARCA STIK MODELO MJ54A QUE INCLUYE: • REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTROMECANICO ( LIMPIEZA A TABLILLAS ELECTRONICAS, TERMINALES, BASE Y SELLOS ), • REVISION Y AJUSTE DE VALVULAS DE SEGURIDAD Y DE ESCAPE ( CALIBRACION DE PARAMETROS ), • CORRECCION DE TAPA CUBIERTA PLASTICA DE PALANCA DE APERTURA, • LIMPIEZA GENERAL • DESCONTAMINACION DE CAMARA DE TRABAJO, • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA A AUTOCLAVEAR. NUMERO DE INVENTARIO 34442 |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA ESTUFA DE CULTIVO MARCA ECOSHEL MODELO 9082 QUE INCLUYE: • REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTROMECANICO (COLOCACION DE BASE DE FUSIBLES), • REVISION DE TERMINALES, • CABLEADO TERMICO Y FUENTE DE PODER. • REVISION DE CONTROL DE TEMPERATURA, • REVISION DE VENTILADOR, BASE Y TERMINALES, • REVISION DE UNIDAD DE RESISTENCIAS, • LIMPIEZA GENERAL, • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NUMERO DE INVENTARIO 43720 |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN DESTILADOR DE AGUA MARCA FELISA MODELO FE-395 QUE INCLUYE: • REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTROMECANICO (TERMINALES ELECTRICAS Y CABLEADO TERMICO, BASES Y SELLOS), • REVISION A TUBERIAS DE ALIMENTACION Y DESFOGE DE AGUA ( LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE SALES QUE IMPIDEN EL FLUJO CONSTANTE DE AGUA, • COLOCACION DE FILTROS DE CARBON ACTIVADO Y/O NITROCELULOSA PARA OBTENCION DE AGUA LIBRE DE SALES), • COLOCACION DE TUBERIA DE DESAGUE QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, • LIMPIEZA GENERAL • DESCONTAMINACION DEL BOILER, • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NUMERO DE INVENTARIO 34465 |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO COMPUESTO MARCA LABOMED MODELO CRII QUE INCLUYE: • REVISION DE SISTEMA ELECTRICO ( COLOCACION DE FOCO DE ILUMINACION HALOGENA ), • REVISION DE BASE DE FOCO Y CABLEADO, • REVISION DE SISTEMAS OPTICOS ( LIMPIEZA Y AJUSTES ), • REVISION DE MANDOS COAXIALES MACRO / MICRO (LIMPIEZA Y LUBRICACION). • LIMPIEZA GENERAL, • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NUMERO DE INVENTARIO 47400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO COMPUESTO MARCA LABOMED MODELO CRII QUE INCLUYE: • REVISION DE SISTEMA ELECTRICO (COLOCACION DE FOCO DE ILUMINACION HALOGENA), • REVISION DE BASE DE FOCO Y CABLEADO, • REVISION DE SISTEMAS OPTICOS (LIMPIEZA Y AJUSTES), • REVISION DE MANDOS COAXIALES MACRO / MICRO (LIMPIEZA Y LUBRICACION). • LIMPIEZA GENERAL, • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NUMERO DE INVENTARIO 47434 |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN POTENCIOMETRO MARCA HANNA INSTRUMENTS MODELO HI2210 CON No. DE SERIE 40845 QUE INCLUYE: • REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO ( LIMPIEZA DE TABLILLAS ELECTRONICAS, TERMINALES Y BASES Y LIMPIEZA GENERAL ), • COLOCACION DE ELECTRODO DE PH HI1131B DE DOBLE UNION CON CUERPO DE VIDRIO Y RECARGABLE CON UN SENSOR INDICADOR DE VIDRIO DE ALTA TEMPERATURA ( HT ), PARA SER UTILIZADO EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES, DESDE MUESTRAS CON METALES Y TAMPON TRIS HASTA MUESTRAS A TEMPERATURAS ELEVADAS, • CALIBRACION CON CURVA DE DATOS DE PH EN CADA UNO DE LOS PUNTOS DE CALIBRACION QUE INDICA EL EQUIPO, ESTE EQUIPO NO UTILIZA ELECTRODO DE SALINIDAD YA QUE NO LEE ESTE PARAMETRO, • LIMPIEZA GENERAL, • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NUMERO DE INVENTARIO 51189 |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN POTENCIOMETRO MARCA HANNA INSTRUMENTS MODELO HI2210 CON No. DE SERIE 40845 QUE INCLUYE: • REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO ( LIMPIEZA DE TABLILLAS ELECTRONICAS, TERMINALES Y BASES Y LIMPIEZA GENERAL ), • COLOCACION DE ELECTRODO DE PH HI1131B DE DOBLE UNION CON CUERPO DE VIDRIO Y RECARGABLE CON UN SENSOR INDICADOR DE VIDRIO DE ALTA TEMPERATURA ( HT ), PARA SER UTILIZADO EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES, DESDE MUESTRAS CON METALES Y TAMPON TRIS HASTA MUESTRAS A TEMPERATURAS ELEVADAS, • CALIBRACION CON CURVA DE DATOS DE PH EN CADA UNO DE LOS PUNTOS DE CALIBRACION QUE INDICA EL EQUIPO, ESTE EQUIPO NO UTILIZA ELECTRODO DE SALINIDAD YA QUE NO LEE ESTE PARAMETRO, • LIMPIEZA GENERAL, • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NUMERO DE INVENTARIO 51190 |  |  |  | 0 | 0 | 0
75 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASPERSORAS DE MOTOR ARIMITSU INCLUYE: MARCA: ARIMITSU MODELO: SD235D • SERVICIO COMPLETO • AJUSTE DE MOTOR • CAMBIO DE EMPAQUES DEL BOMBEO • CAMBIO DE MANGUERAS DE GASOLINA • FILTRO DE GASOLINA • DIAFRAGMA DEL CARBURADOR • BURBUJA DEL CARBURADOR CON NUMERO DE INVENTARIO 34490 |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASPERSORAS DE MOTOR ARIMITSU INCLUYE: MARCA: ARIMITSU MODELO: SD235D • SERVICIO COMPLETO • AJUSTE DE MOTOR • CAMBIO DE EMPAQUES DEL BOMBEO • CAMBIO DE MANGUERAS DE GASOLINA • FILTRO DE GASOLINA • DIAFRAGMA DEL CARBURADOR • BURBUJA DEL CARBURADOR CON NUMERO DE INVENTARIO 34483 |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESBROZADORA STILH INCLUYE: • SERVICIO COMPLETO • CAMBIO DE BUJÍA SIN NUMERO DE INVENTARIO, MARCA: STIHL, MODELO: FS460 |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOSIERRA STILH INCLUYE: • SERVICIO COMPLETO • CAMBIO DE BUJÍA CON NUMERO DE INVENTARIO 54878, MARCA: STIHL, MODELO: 361 |  |  |  | 0 | 0 | 0
79 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TERMONEBULIZADORA INCLUYE: • SERVICIO COMPLETO • CAMBIO DE BUJÍA CON NUMERO DE INVENTARIO 34487, MARCA: IGEBA, MODELO: TF-35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESGRANADORA INCLUYE: • SERVICIO COMPLETO • BANDA • POLEA CON NUMERO DE INVENTARIO 46322, MARCA: EDALTA-200, MODELO: S/M |  |  |  | 0 | 0 | 0
81 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPRESORA INCLUYE: • SERVICIO COMPLETO • CAMBIO DE CABLEADO • MANGUERA DE AIRE Y CONEXIONES • PISTOLA • BANDA CON NUMERO DE INVENTARIO 34481, MARCA: PREMIER, MODELO: S/M |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOBOMBA DE AGUA INCLUYE: • SERVICIO DE AFINACIÓN COMPLETO • AJUSTE DE MOTOR • CAMBIO DE BUJÍA CON NUMERO DE INVENTARIO 53522 |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORNO DE PRESICIÓN EL CUAL INCLUYE: • SERVICIO DE AFINACIÓN COMPLETO • CAMBIO DE ACEITE • CAMBIO DE CABLEADO DE TABLERO PRINCIPAL A CONTROL ELÉCTRICO • SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO. CON NUMERO DE INVENTARIO 54285 |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO FISHER (APARATO PARA PUNTO DE FUSION) CONSISTENTE EN: MARCA:FISHER MODELO:S/M • AJUSTE DE PLATINA DE CALENTAMIENTO, • AJUSTE DE TEMPERATURA, • REVISION DE ESCALA, DE LAMPARA Y LUPA, • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. No. INV. 15202 |  |  |  | 0 | 0 | 0
85 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DISOLUTOR CONSISTENTE EN: MARCA:PHARMA MODELO:S/M • REVISION DE MOTORES, • REVISION DE BANDAS, • AJUSTE DE CONTROLADOR DE TIEMPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. No. INV. 43936 |  |  |  | 0 | 0 | 0
86 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESPECTROFOTOMETRO LUZ UV, CONSISTENTE EN: MARCA: SHIMAZU MODELO: UV1201 • AJUSTE Y LIMPIEZA DE ESPEJOS Y • CALIBRACION DE HAZ DE LUZ Y FILTROS. No. INV. 12481 |  |  |  | 0 | 0 | 0
87 | FACULTAD DE FARMACIA | 4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION (NO CALIENTA Y PIERDE INTENSIDAD DE AGITACION), CONSISTENTE EN: • CAMBIO DE RESISTENCIA Y MOTOR DE AGITACION, • REVISION DE CONTROLES Y SISTEMA EN GENERAL. N° INV. 326 MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO: CIMAREC N° INV. 325 MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO: CIMAREC N° INV. 53210 MARCA CIVEQ, MODELO: JB3 N° INV. 53211 MARCA CIVEQ, MODELO: CUP |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESPECTROFOTOMETRO, CONSISTENTE EN: • AJUSTE DE ESPEJOS Y CALIBRACION. No. INV. 2664 |  |  |  | 0 | 0 | 0
89 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DESTILADOR, CONSISTENTE EN: • REVISION DE RESISTENCIAAS, • REVISION DE CONTROL DE NIVEL Y TARJETAS PRINCIPALES. No. INV. 12485, MARCA: FELISA, MODELO: FE390 |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 | FACULTAD DE FARMACIA | 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZA ANALITICA, CONSISTENTE EN: • LA LIMPIEZA DE CELDA DE CARGA, • LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, • CALIBRACION Y VERIFICACION DE PESADAS. N° INV. 46188 MARCA OHAUS, MODELO:S/M N° INV. 12405 MARCA OHAUS, MODELO: EXPLORER N° INV. 2643 MARCA PIONEER, MODELO: PA214 N° INV. 12482 MARCA ADAM, MODELO: PW254 N° INV. 53381 MARCA OHAUS, MODELO: S/M N° INV. 56043 MARCA OHAUS, MODELO: S/M |  |  |  | 0 | 0 | 0
91 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO TITANIUM II CON CAPACIDAD, CONSISTENTE EN: • DESARMAR TOTALMENTE, • LAVADO Y DE SERPENTINES, • LIMPIEZA GENERAL (LA LIMPIEZA EN GENERAL ES A LAVADO DE DUCTERIAS, LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y MINISPLIT, REVISION DE SELLO DE DUCTERIAS, DESARMADO Y ARMADO DEL CONDENSADOR Y MINISPLIT REVISION DE LINEAS, REVISION DE NIVEL DE GAS) • CAMBIO DE CABLES Y TERMINALES RECALENTADAS, • COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE, • PINTURA DE PARTES CORROÍDAS INCLUYENDO FOAN CLEANER Y MATERIALES DE CONSUMO • ASÍ COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZAD, • ARRANQUE Y PRUEBAS. Nº DE INVENTARIO 37105, 37106, 37107, 37108, 37109, 37110. |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO MPT , YA QUE SE DETECTÓ QUE NO ESTÁ PRENDIENDO, • CHECAR TARJETA ELECTRÓNICA, MOTOR, SERPENTINES Y • REVISAR NIVEL DE GAS CON MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. Nº DE INVENTARIO 37111, MARCA: MIRAGE, MODELO: MPT |  |  |  | 0 | 0 | 0
93 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | MANTEMIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE TORRE BASICA DE REFRIGERACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO CON 8 NIVELES Y PANELES EN CADA NIVEL DESMONTABLES. Nº DE INVENTARIO 055031 MODELO Y MARCA S/M DEFECTO: TORNILLERÍA: PRESENCIA DE OXIDACIÓN, ALGUNOS LES FALTA RONDANAS O TUERCAS. CABLEADO: ALGUNAS PARTES PRESENTAN DEFECTOS POR APLASTAMIENTO Y MORDEDURAS, REVISAR CONTINUIDAD. PANEL FRONTAL: ALGUNOS BOTONES FLOJOS, UNA LUZ INDICADORA NO FUNCIONA, REVISAR CONTINUIDAD. SENSORES DE TEMPERATURA: LA CAPSULA PROTECTORA SU UNIÓN ESTA DETERIORADA, SELLAR UNIÓN, REVISAR CONTINUIDAD. PANTALLA INDICADORA: PRESENTA DISCONTINUIDADES, SE NECESITA RESETEAR, REVISAR TARJETA Y VOLTAJE DE SALIDA. CONTROLADOR Y RESISTENCIA ELECTRICA: EL CONTROLADOR RECIBE LA SEÑAL DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y MANDA SEÑAL A LA RESISTENCIA, PERO ÉSTA NO ENCIENDE, REVISAR VOLTAJE DE ENTRADA Y AMPERAJE DE SALIDA, REVISAR CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR, REVISAR SENSOR DE TEMPERATURA. TANQUES DE AGUA: LIMPIEZA DE TANQUES, SELLAR Y REVISAR BASE. TUBERÍA, CONEXIONES Y VÁLVULAS: ALGUNAS CONEXIONES DETERIORADAS Y FUGA, DESCONECTAR Y REVISAR CONEXIONES Y VÁLVULAS CON FLUJO AL 100%. BOMBAS DE AGUA: PRESENTA RUIDO AJENO AL FUNCIONAMIENTO NORMAL, PRESENTA FALLA DE SUCCIÓN, DESARMAR Y REVISAR IMPULSOR, BALEROS Y FLECHA. DUCTO DE AIRE: SELLAR SECCIONES CON FUGA DE AIRE, SELLAR EN LA UNIÓN CON TORRE DE IGUAL MANERA, DESARMAR Y REVISAR VÁLVULA DE MARIPOSA DE PASO DE AIRE. MOTOR DEL VENTILADOR: PRESENTA RUIDO AJENO AL FUNCIONAMIENTO NORMAL, PRESENTA FALLA DE SUCCIÓN, DESARMAR Y REVISAR IMPULSOR, BALEROS Y FLECHA. TORRE: REVISAR FUGA DE AGUA EN LA REGADERA, FUGA DE AGUA EN LA BASE, REVISAR SELLO EN TAPA, REVISAR CAIDA DE AGUA, ALGUNOS TORNILLOS CON PRESENCIA DE OXIDACIÓN. OBSERVACIONES: SE RECOMIENDA UN MANTENIMIENTO PARA EVITAR DETERIORO MAYOR. SE RECOMIENDA COLOCAR UNA CUBIERTA, DEMASIADO POLVO EN TODO EL SISTEMADE MANERA GENERAL Y ESTO AFECTA EL SISTEMA ELECTRICO PRINCIPALMENTE EL PANEL FRONTAL. DESARMAR Y REVISAR CONDICIONES DE LA MESA DE SOPORTE, NO SE PUEDE OBSERVAR BIEN POR EL EQUIPO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | MANTEMIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR. Nº DE INVENTARIO 02030 MARCA COCCHI MODELO CG-GEN DEFECTO: TORNILLERIA: PRESENCIA DE OXIDACIÓN, ALGUNOS LES FALTA RONDANAS O TUERCAS. CABLEADO: ALGUNAS PARTES PRESENTA DEFECTOS POR APLASTAMIENTO Y MORDEDURAS, REVISAR CONTINUIDAD. CLAVIJA: CAMBIO DE CAVIJA POR MAL ESTADO, PATAS DOBLADAS. INTERRUPTOR: INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y PARO DEFECTUOSO, LA LUZ NO ENCIENDE, REVISAR CONTINUIDAD. CONTROLADOR DE NIVEL: MICA AMARILLA, NO SE VE EL NIVEL. VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN: PRESENCIA DE OXIDACIÓN, REQUIERE CAMBIO Y VERIFICAR FUGAS. CONTROL DE PRESIÓN: CONTROL PARA PRESIÓN ALTA, NO SE PUEDE REVISAR HASTA DESARMAR, VER CONEXIÓN ELÉCTRICA. MEDIDOR DE PRESIÓN DE VAPOR: NO SE PUDO VERIFICAR POR EL ENCENDIDO DEL EQUIPO, VERIFICAR SINO ESTA PEGADO Y FUNCIONA. DESARMAR VÁLVULA DE ALIVIO: VÁLVULA DE ALIVIO DETERIORADA. SENSORES DE TEMPERATURA: LA CAPSULA PROTECTORA SU UNIÓN ESTA DETERIORADA, SELLAR UNIÓN, REVISAR CONTINUIDAD. CONEXIONES DE AGUA: CONEXIONES DE ½ “ Y ¼” PARA SALIDA DE AGUA DEFECTUOSA. CONTROLADOR Y RESISTENCIA ELÉCTRICA: EL CONTROLADOR RECIBE LA SEÑAL DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y MANDA LA SEÑAL A LA RESISTENCIA, PERO ESTA NO ENCIENDE, REVISAR VOLTAJE DE ENTRADA. |  |  |  | 0 | 0 | 0
95 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZA ANALITICA • REVISION Y AJUSTE DE CELDA DE CARGA, • REVISION DE FLEJES, • AJUSTE EXENTRICIDAD, • LIMPIEZA DE TAJETA PRINCIPAL • LIMPIEZA DE TARJETA DE CONTROLES, • CALIBRACION, • LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL (LA LIMPIEZA Y REVISION SE HARA AL PLATILLO, PESAS, VISOR, TORNILLOS NIVELADORES, ESCALAS Y RIELES) INVENTARIO: 4203 MARCA OHAUS MODELO N/D , INVENTARIO: 4207 MARCA OHAUS MODELO N/D, INVITARIO: 4177 MARCA: OHAUS MODELO: AR2140 |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO,A POTENCIOMETRO MARCA HANNA MODELO S/M • REVISION DE ELECTRODO, • LIMPIEZA DE TARJETA DE CONTROLES, • AJUSTE (EL AJUSTE SERA A LAS RESISTENCIAS) • CALIBRACION, • LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL (SE APLICARA AL SISTEMA INTERNO DEL POTENCIOMETRO) INVENTARIO: 4123 |  |  |  | 0 | 0 | 0
97 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POLARIMETRO MODELO POLAX-2L MARCA ATAGO CONSISTENTE EN: • REVISION DE PRISMA, • REVISION DE LENTES, • LIMPIEZA DE OCULAR, • AJUSTE DE ANGULO DE ROTACION Y • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INVENTARIO: 4971, |  |  |  | 0 | 0 | 0
98 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RECFRACTOMETRO MARCA ABB ENART MODELO IT 1210 4977 CONSISTENTE EN: • REVISION DE PRISMA A, • REVISION DE PRISMA B, • AJUSTE DE ESCALA, • CALIBRACION EN GRADOS BRIX, • CALIBRACION DE INDICE DE REFRACCION, • LIMPIEZA DE ESPEJO, • LIMPIEZA DE OCULAR Y ENFOQUE DE LUZ. INVENTIARIO 4977 |  |  |  | 0 | 0 | 0
99 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A MUFLA • REVISION DE RESISTENCIAS, • REVISION DE MOTOR DE AGITACION, • REVISION DE CONECTORES, • REVISION DE CABLEADO, • LIMPIEZA DE CONTROLES, • LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL A TODO EL EQUIPO (GABINETES EXTERNOS E INTERNOS, PANELES DE CONTROL, CONTRAPUERTA) INVENTARIO: 4112 MARCA IKA MODELO CMAGH54, INVENTARIO: 4005 MARCA:FELISA MODELO:S/M |  |  |  | 0 | 0 | 0
100 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONDUCTIMETRO MARCA MILWAUKEE MODELO JENCO 1031 CONSISTENTE EN: • REVISION DE TARJETA PRINCIPAL CALIBRACION DE PUNTOS Y • REVISION DE SONDAS. INVENTARIO: 4130, MARCA: MILWAUKEE MODELO: JENCO 1031 INVENTARIO: 4129 MARCA: MILWAUKEE MODELO: JENCO 1031 |  |  |  | 0 | 0 | 0
101 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO DE SECADO MARCA RIOSSA NS: S/N NO. RESGUARDO 7917. • CAMBIO DE RESISTENCIAS Y CONTROLADOR DE TEMPERATURA |  |  |  | 0 | 0 | 0
102 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCLAVE MARCA: TOMY MODELO SS-325E, • LIMPIEZA EN INTERNA CÁMARA, • REVISIÓN DE VÁLVULAS, • EMPAQUE, • LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, • LIMPIEZA EXTERNA, • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFACCIONES. 703065/ INV. 018952 NO. SERIE SN |  |  |  | 0 | 0 | 0
103 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO, MARCA LEICA MODELO EZ4, • LIMPIEZA DE OCULARES, PLATINA, Y FUENTE DE ILUMINACION, • REVISION MECANICA, • MOVIMIENTO MACROMETRICO Y • REVISION MICROMETRICO. INV. 43829 NO. SERIE 5934669 |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO, MARCA NIKON MODELO SMZ1500 C-DSD115, • LIMPIEZA DE OCULARES, PLATINA, Y FUENTE DE ILUMINACION, • REVISION MECANICA, • MOVIMIENTO MACROMETRICO Y • REVISION MICROMETRICO. 1003306/ INV. 020257 NO. SERIE 1003306 |  |  |  | 0 | 0 | 0
105 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO, MARCA LEICA MODELO EZ4 HD, • LIMPIEZA DE OCULARES, PLATINA, Y FUENTE DE ILUMINACIÓN, • REVISIÓN MECÁNICA, MOVIMIENTO MACROMÉTRICO Y • REVISIÓN MICROMÉTRICO. NOTA. NO INCLUYE REPARACIÓN DE TARJETA DE VIDEO DE CÁMARA. INV. 01239 NO. SERIE SN |  |  |  | 0 | 0 | 0
106 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO ÓPTICO MARCA: LEICA, MODELO DM500, • LIMPIEZA DE OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR, • REVISIÓN MECÁNICA, • LIMPIEZA GENERAL, Y PRUEBAS, NO INCLUYE REFACCIONES. INV. 0266 NO. SERIE SN |  |  |  | 0 | 0 | 0
107 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINA DE HIELO MARCA: S/M MODELO: IMS-100: PREVENTIVO: • LIMPIEZA GENERAL A LA UNIDAD (LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO) • REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO. • LIMPIEZA Y APRIETE A CONEXIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS. MAQUINA DE HIELO CORRECTIVO: • REPARACIÓN DE MOTOREDUCTOR N° SERIE: 3080 N° INVENTARIO: 036164 |  |  |  | 0 | 0 | 0
108 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINA DE HIELO MARCA: CORNELIUS : • LIMPIEZA GENERAL, • REVISIÓN, • LIMPIEZA Y APRIETE A CONEXIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS. MAQUINA DE HIELO N° INVENTARIO: S/N NO. SERIE SN |  |  |  | 0 | 0 | 0
109 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DESTILADOR MARCA: FELISA MODELO: FE-0395A • LIMPIEZA GENERAL A LA UNIDAD (LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO) • REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO. • LIMPIEZA Y APRIETE A CONEXIONES ELECTRICAS Y MECÁNICAS. DESTILADOR N° SERIE: 1108012 N° INVENTARIO: 020056 |  |  |  | 0 | 0 | 0
110 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DESTILADOR MARCA: FELISA MODELO: FE-0395A • LIMPIEZA GENERAL A LA UNIDAD (LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO) • REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO • LIMPIEZA Y APRIETE A CONEXIONES ELECTRICAS Y MECÁNICAS. DESTILADOR N° SERIE: 1108013 N° INVENTARIO: 020057 |  |  |  | 0 | 0 | 0
111 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ULTRACONGELADOR MARCA: REVCO MODELO: ULT1790-3-A31 • LIMPIEZA GENERAL A LA UNIDAD (LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO) • REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO • REVISIÓN LIMPIEZA Y APRIETE A CONEXIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS, • MONITOREO DE SENSORES DE TEMPERATURA, • LIMPIEZA A LA UNIDAD CONDENSADORA. • PRUEBA DE TRABAJO DE COMPRESOR. ULTRACONGELADOR N° SERIE: P190-207265-PO N° INVENTARIO: 020269 |  |  |  | 0 | 0 | 0
112 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AUTOCLAVE MARCA: SEV • LIMPIEZA GENERAL A LA UNIDAD (LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO) • REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO • LIMPIEZA Y APRIETE A CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, • REVISIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE. N° INVENTARIO: 020275 NO. SERIE SN |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMPANA DE FLUJO LAMINAR MARCA: LABCONCO : • LIMPIEZA AL CUERPO INTERNO Y EXTERNO CON QUIMICOS, ESTERILES, • APRIETE Y REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS. • REVISIÓN DE MOTORES. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON QUIMICOS ESTERILES • REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO CONTEO DE PARTICULAS. CAMPANA DE FLUJO LAMINAR N° INVENTARIO: 020273 NO. SERIE SN |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INCUBADORA CON AGITACIÓN MARCA: LAB-LINE: • LIMPIEZA GENERAL A LA UNIDAD (LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO) • REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO • REVISION Y APRIETE A CONEXIONES ELECTRICAS ELECTRONICAS Y MECÁNICAS. • PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA INCUBADORA CON AGITACIÓN N° INVENTARIO: 020276 NO. SERIE 02970232 |  |  |  | 0 | 0 | 0
115 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ULTRACONGELADOR MARCA: THERMO SCIENTIFIC MODELO: UXF30086A N° SERIE: 132AR5A01A N° INVENTARIO: 043391 INCLUYE: • LIMPIEZA GENERAL A LA UNIDAD (LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO) • REVISION LIMPIEZA Y APRIETE A CONEXIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS. • MONITOREO DE SENSORES DE TEMPERATURA, • LIMPIEZA A LA UNIDAD CONDENSADORA. |  |  |  | 0 | 0 | 0
116 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INCUBADORA REFRIGERADA, MARCA: SHEL LAB, TIPO:1 PUERTA, MODELO: L15, NO. DE INVENTARIO: 018903, REFRIGERANTE: 134A, • LIMPIEZA DE UNIDAD CONDENSADORA, • LUBRICACIÓN DE MICROMOTORES, MEDICIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, • MEDICIÓN DE TEMPERATURAS, MEDICIÓN Y BALANCEO DE GAS REFRIGERANTE. NO. SERIE 08096106 |  |  |  | 0 | 0 | 0
117 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ULTRACONGELADOR, MARCA: REVCO, TIPO:1 PUERTA, MODELO: ULT1786-7-D14, NO. DE INVENTARIO: S/N, REFRIGERANTE: • LUBRICACIÓN DE MICROMOTORES, MEDICIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, • MEDICIÓN DE TEMPERATURAS, MEDICIÓN Y BALANCEO DE GAS REFRIGERANTE. NO. SERIE T16G341813-TG |  |  |  | 0 | 0 | 0
118 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTEREOSCOPICO MARCA LEICA, MODELO Z16 APO A CON CAMARA DFC495, CON DESARME GENERAL, • LIMPIEZA A FONDO EN EL SISTEMA OPTICO, • SISERVICIO AL SISTEMA MECANICO CON REMOCIÓN DE GRASA, • LUBRICACIÓN CON GRASA ESPECIAL, • REVISIÓN DE CREMALLERA, • REVISIÓN DE CAMARA, • AJUSTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NO. INVENTARIO 043633. |  |  |  | 0 | 0 | 0
119 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTEREOSCOPICO MARCA: OLIMPUS MODELOS: SZX7 CON CÁMARA INFINITY 1 CONSISTE EN: • DESARME GENERAL, • LIMPIEZA A FONDO EN EL SISTEMA ÓPTICO, • SERVICIO AL SISTEMA MECANICO CON REMOCIÓN DE GRASA, • LUBRICACIÓN CON GRASA ESPECIAL, • REVISIÓN DE CREMALLERA, • REVISIÓN DE CÁMARA, • AJUSTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. No. INVENTARIO 010967. |  |  |  | 0 | 0 | 0
120 | CIICAP | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO, No. DE INV. UAEM 24193, MOD. 1450VP , MARCA: MEB SERIE 03-97 Y SISTEMA DE MICROANÁLISIS OXFORD EDS. EL SERVICIO CONSISTE EN: • LIMPIEZA DE LA COLUMNA, • REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y NIVEL DE ACEITE DE LA BOMBA ROTATORIA. • REVISIÓN DE SISTEMA DE VACÍO Y NIVEL. • SISTEMA DE MICROANÁLISIS EDS: VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO, • CALIBRACIÓN, • ALINEACIÓN Y AJUSTES DE LOS EQUIPOS. • INCLUYE ACEITE PARA BOMBA ROTATORIA, FILAMENTO, APERTURAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA (PASTA PARA PULIR, TELAS, APLICADORES, ETC.) |  |  |  | 0 | 0 | 0
121 | CIICAP | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO No. INV. UAEM 52665 DE 3 TONELADAS. MARCA: INTENSITY, MODELO:MSFE36KF3 EL SERVICIO INCLUYE: EN LA UNIDAD EVAPORADORA: • REVISAR ASPAS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO, • LAVADO DE FILTROS, • APLICACIÓN DE PRODUCTOS SANITIZANTES EN CHAROLAS Y DREN, • REVISIÓN DE TURBINA CENTRÍFUGA, • REVISIÓN EN CABLEARÍA ELÉCTRICA, • REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. EN LA UNIDAD CONDENSADORA: • REVISIÓN DE GAS REFIGERANTE, • LIMPIEZA DE MOTORES, • APLICACIÓN DE PRODUCTO EN SERPENTÍN, • LAVADO A PRESIÓN, • LIMPIEZA DE ASPAS, • LIMPIEZA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO Y TARJETAS ELESTRÓNICAS, • REVISIÓN GENERAL DE TUBERÍAS Y AISLANTES, • REVISIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO, • REVISIÓN DE GABINETES, • LIMPIEZA DE ÁREA DE LOS EQUIPOS. |  |  |  | 0 | 0 | 0
122 | CIICAP | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO No. INV. UAEM 23400 DE 3 TONELADAS MARCA: TRANE, MODELO: MCX60GI, EL SERVICIO INCLUYE: EN LA UNIDAD EVAPORADORA: • REVISAR ASPAS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO, • LAVADO DE FILTROS, • APLICACIÓN DE PRODUCTOS SANITIZANTES EN CHAROLAS Y DREN, • REVISIÓN DE TURBINA CENTRÍFUGA, • REVISIÓN EN CABLEARÍA ELÉCTRICA, • REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. EN LA UNIDAD CONDENSADORA: • REVISIÓN DE GAS REFIGERANTE, • LIMPIEZA DE MOTORES, • APLICACIÓN DE PRODUCTO EN SERPENTÍN, • LAVADO A PRESIÓN, • LIMPIEZA DE ASPAS, • LIMPIEZA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO Y TARJETAS ELESTRÓNICAS, • REVISIÓN GENERAL DE TUBERÍAS Y AISLANTES, • REVISIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO, • REVISIÓN DE GABINETES, • LIMPIEZA DE ÁREA DE LOS EQUIPOS. |  |  |  | 0 | 0 | 0
123 | CIICAP | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO No. INV. UAEM 23409 DE 3 TONELADAS MARCA: YORK, MODELO: YSEA24FSADK, EL SERVICIO INCLUYE: EN LA UNIDAD EVAPORADORA: • REVISAR ASPAS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO, • LAVADO DE FILTROS, • APLICACIÓN DE PRODUCTOS SANITIZANTES EN CHAROLAS Y DREN, • REVISIÓN DE TURBINA CENTRÍFUGA, • REVISIÓN EN CABLEARÍA ELÉCTRICA, • REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. EN LA UNIDAD CONDENSADORA: • REVISIÓN DE GAS REFIGERANTE, • LIMPIEZA DE MOTORES, • APLICACIÓN DE PRODUCTO EN SERPENTÍN, • LAVADO A PRESIÓN, • LIMPIEZA DE ASPAS, • LIMPIEZA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO Y TARJETAS ELESTRÓNICAS, • REVISIÓN GENERAL DE TUBERÍAS Y AISLANTES, • REVISIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO, • REVISIÓN DE GABINETES, • LIMPIEZA DE ÁREA DE LOS EQUIPOS. |  |  |  | 0 | 0 | 0
124 | CIICAP | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO No. INV. UAEM 24300 DE 1 TONELADA, MARCA: LG, MODELO:HIG WALL ESTÁNDAR, EL SERVICIO INCLUYE: EN LA UNIDAD EVAPORADORA: • REVISAR ASPAS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO, • LAVADO DE FILTROS, • APLICACIÓN DE PRODUCTOS SANITIZANTES EN CHAROLAS Y DREN, • REVISIÓN DE TURBINA CENTRÍFUGA, • REVISIÓN EN CABLEARÍA ELÉCTRICA, • REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. EN LA UNIDAD CONDENSADORA: • REVISIÓN DE GAS REFIGERANTE, • LIMPIEZA DE MOTORES, • APLICACIÓN DE PRODUCTO EN SERPENTÍN, • LAVADO A PRESIÓN, • LIMPIEZA DE ASPAS, • LIMPIEZA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO Y TARJETAS ELESTRÓNICAS, • REVISIÓN GENERAL DE TUBERÍAS Y AISLANTES, • REVISIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO, • REVISIÓN DE GABINETES, • LIMPIEZA DE ÁREA DE LOS EQUIPOS. |  |  |  | 0 | 0 | 0
125 | CIICAP | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO No. INV. UAEM 26807 DE 5 TONELADAS, MARCA: LG, MODELO: HIG WALL ESTÁNDAR, EL SERVICIO INCLUYE: EN LA UNIDAD EVAPORADORA: • REVISAR ASPAS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO, • LAVADO DE FILTROS, • APLICACIÓN DE PRODUCTOS SANITIZANTES EN CHAROLAS Y DREN, • REVISIÓN DE TURBINA CENTRÍFUGA, • REVISIÓN EN CABLEARÍA ELÉCTRICA, • REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. EN LA UNIDAD CONDENSADORA: • REVISIÓN DE GAS REFIGERANTE, • LIMPIEZA DE MOTORES, • APLICACIÓN DE PRODUCTO EN SERPENTÍN, • LAVADO A PRESIÓN, • LIMPIEZA DE ASPAS, • LIMPIEZA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO Y TARJETAS ELESTRÓNICAS, • REVISIÓN GENERAL DE TUBERÍAS Y AISLANTES, • REVISIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO, • REVISIÓN DE GABINETES, • LIMPIEZA DE ÁREA DE LOS EQUIPOS. |  |  |  | 0 | 0 | 0
126 | CIICAP | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO No. INV. UAEM 26808 DE 3 TONELADAS, MARCA: TRANE, MODELO: CONTURA (HI WALL), EL SERVICIO INCLUYE: EN LA UNIDAD EVAPORADORA: • REVISAR ASPAS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO, • LAVADO DE FILTROS, • APLICACIÓN DE PRODUCTOS SANITIZANTES EN CHAROLAS Y DREN, • REVISIÓN DE TURBINA CENTRÍFUGA, • REVISIÓN EN CABLEARÍA ELÉCTRICA, • REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. EN LA UNIDAD CONDENSADORA: • REVISIÓN DE GAS REFIGERANTE, • LIMPIEZA DE MOTORES, • APLICACIÓN DE PRODUCTO EN SERPENTÍN, • LAVADO A PRESIÓN, • LIMPIEZA DE ASPAS, • LIMPIEZA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO Y TARJETAS ELESTRÓNICAS, • REVISIÓN GENERAL DE TUBERÍAS Y AISLANTES, • REVISIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO, • REVISIÓN DE GABINETES, • LIMPIEZA DE ÁREA DE LOS EQUIPOS. |  |  |  | 0 | 0 | 0
127 | CIICAP | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO No. INV. UAEM 26809 DE 2 TONELADAS, MARCA: INTENSITY, MODELO: TSCD72A3E0A26, EL SERVICIO INCLUYE: EN LA UNIDAD EVAPORADORA: • REVISAR ASPAS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO, • LAVADO DE FILTROS, • APLICACIÓN DE PRODUCTOS SANITIZANTES EN CHAROLAS Y DREN, • REVISIÓN DE TURBINA CENTRÍFUGA, • REVISIÓN EN CABLEARÍA ELÉCTRICA, • REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. EN LA UNIDAD CONDENSADORA: • REVISIÓN DE GAS REFIGERANTE, • LIMPIEZA DE MOTORES, • APLICACIÓN DE PRODUCTO EN SERPENTÍN, • LAVADO A PRESIÓN, • LIMPIEZA DE ASPAS, • LIMPIEZA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO Y TARJETAS ELESTRÓNICAS, • REVISIÓN GENERAL DE TUBERÍAS Y AISLANTES, • REVISIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO, • REVISIÓN DE GABINETES, • LIMPIEZA DE ÁREA DE LOS EQUIPOS. |  |  |  | 0 | 0 | 0
128 | CIICAP | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO No. INV. UAEM 42863 DE 2 TONELADAS, MARCA: INTENSITY, MODELO:R410A, EL SERVICIO INCLUYE: EN LA UNIDAD EVAPORADORA: • REVISAR ASPAS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO, • LAVADO DE FILTROS, • APLICACIÓN DE PRODUCTOS SANITIZANTES EN CHAROLAS Y DREN, • REVISIÓN DE TURBINA CENTRÍFUGA, • REVISIÓN EN CABLEARÍA ELÉCTRICA, • REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. EN LA UNIDAD CONDENSADORA: • REVISIÓN DE GAS REFIGERANTE, • LIMPIEZA DE MOTORES, • APLICACIÓN DE PRODUCTO EN SERPENTÍN, • LAVADO A PRESIÓN, • LIMPIEZA DE ASPAS, • LIMPIEZA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO Y TARJETAS ELESTRÓNICAS, • REVISIÓN GENERAL DE TUBERÍAS Y AISLANTES, • REVISIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO, • REVISIÓN DE GABINETES, • LIMPIEZA DE ÁREA DE LOS EQUIPOS. |  |  |  | 0 | 0 | 0
129 | CIICAP | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO No. INV. UAEM 36335 DE 2 TONELADAS, MARCA: CRRIER, MODELO FA240, EL SERVICIO INCLUYE: EN LA UNIDAD EVAPORADORA: • REVISAR ASPAS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO, • LAVADO DE FILTROS, • APLICACIÓN DE PRODUCTOS SANITIZANTES EN CHAROLAS Y DREN, • REVISIÓN DE TURBINA CENTRÍFUGA, • REVISIÓN EN CABLEARÍA ELÉCTRICA, • REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. EN LA UNIDAD CONDENSADORA: • REVISIÓN DE GAS REFIGERANTE, • LIMPIEZA DE MOTORES, • APLICACIÓN DE PRODUCTO EN SERPENTÍN, • LAVADO A PRESIÓN, • LIMPIEZA DE ASPAS, • LIMPIEZA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO Y TARJETAS ELESTRÓNICAS, • REVISIÓN GENERAL DE TUBERÍAS Y AISLANTES, • REVISIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO, • REVISIÓN DE GABINETES, • LIMPIEZA DE ÁREA DE LOS EQUIPOS. |  |  |  | 0 | 0 | 0
130 | CIICAP | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO No. INV. UAEM 36336 DE 2 TONELADAS, MARCA: CARRIER, MODELO: FA241, EL SERVICIO INCLUYE: EN LA UNIDAD EVAPORADORA: • REVISAR ASPAS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO, • LAVADO DE FILTROS, • APLICACIÓN DE PRODUCTOS SANITIZANTES EN CHAROLAS Y DREN, • REVISIÓN DE TURBINA CENTRÍFUGA, • REVISIÓN EN CABLEARÍA ELÉCTRICA, • REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. EN LA UNIDAD CONDENSADORA: • REVISIÓN DE GAS REFIGERANTE, • LIMPIEZA DE MOTORES, • APLICACIÓN DE PRODUCTO EN SERPENTÍN, • LAVADO A PRESIÓN, • LIMPIEZA DE ASPAS, • LIMPIEZA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO Y TARJETAS ELESTRÓNICAS, • REVISIÓN GENERAL DE TUBERÍAS Y AISLANTES, • REVISIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO, • REVISIÓN DE GABINETES, • LIMPIEZA DE ÁREA DE LOS EQUIPOS. |  |  |  | 0 | 0 | 0
131 | CIICAP | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO No. INV. UAEM 36337 DE 2 TONELADAS,MARCA: CARRIER, MODELO: FA242, EL SERVICIO INCLUYE: EN LA UNIDAD EVAPORADORA: • REVISAR ASPAS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO, • LAVADO DE FILTROS, • APLICACIÓN DE PRODUCTOS SANITIZANTES EN CHAROLAS Y DREN, • REVISIÓN DE TURBINA CENTRÍFUGA, • REVISIÓN EN CABLEARÍA ELÉCTRICA, • REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. EN LA UNIDAD CONDENSADORA: • REVISIÓN DE GAS REFIGERANTE, • LIMPIEZA DE MOTORES, • APLICACIÓN DE PRODUCTO EN SERPENTÍN, • LAVADO A PRESIÓN, • LIMPIEZA DE ASPAS, • LIMPIEZA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO Y TARJETAS ELESTRÓNICAS, • REVISIÓN GENERAL DE TUBERÍAS Y AISLANTES, • REVISIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO, • REVISIÓN DE GABINETES, • LIMPIEZA DE ÁREA DE LOS EQUIPOS. |  |  |  | 0 | 0 | 0
132 | CIICAP | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO No. INV. UAEM 36338 DE 2 TONELADAS, MARCA: CARRIER, MODELO: FA243, EL SERVICIO INCLUYE: EN LA UNIDAD EVAPORADORA: • REVISAR ASPAS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO, • LAVADO DE FILTROS, • APLICACIÓN DE PRODUCTOS SANITIZANTES EN CHAROLAS Y DREN, • REVISIÓN DE TURBINA CENTRÍFUGA, • REVISIÓN EN CABLEARÍA ELÉCTRICA, • REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. EN LA UNIDAD CONDENSADORA: • REVISIÓN DE GAS REFIGERANTE, • LIMPIEZA DE MOTORES, • APLICACIÓN DE PRODUCTO EN SERPENTÍN, • LAVADO A PRESIÓN, • LIMPIEZA DE ASPAS, • LIMPIEZA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO Y TARJETAS ELESTRÓNICAS, • REVISIÓN GENERAL DE TUBERÍAS Y AISLANTES, • REVISIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO, • REVISIÓN DE GABINETES, • LIMPIEZA DE ÁREA DE LOS EQUIPOS. |  |  |  | 0 | 0 | 0
133 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINAMICA CELULAR | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS. MARCA: AGILENT MODELO: 8453 • SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL. • SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA • VERIFICANDO CONECTORES Y RESOLDANDO COMPONENTES. • VERIFICACION DE COMPONENTES DAÑADOS Y REEMPLAZO. • MANTENIMIENTO DE FUENTE DE PODER DE ALIMENTACION. • MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN GENERAL. • VERIFICACION DE FUNCIONES CON SOFTWARE DE OPERACIÓN. • VERIFICACION DE LAMPARAS GARANTIA DE SERVICIO 3 MESES EN COMPONENTES ELECTRONICOS NO INCLUYE GARANTIA. NO DE INVENTARIO: 16109. |  |  |  | 0 | 0 | 0
134 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINAMICA CELULAR | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA LG SOLO FRÍO, CAPACIDAD DE 1 T.R CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: • LIMPIEZA DE SERPENTINES CON PRODUCTO QUÍMICO LMEXAR • LAVADO DE CHASIS Y GABINETES • LAVADO DE FLECHAS Y MOTORES ELECTRICOS "CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 SI ES NECESARIO • LAVADO DE CHAROLA DE CONDENZADOS Y DESINFECTACIÓN • LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE." CAMBIO DE CAPACITORES DE 50 MFD 440 V.A.E • CONTACTORES DE TRABAJO DE 2 POLOS DE 220 VOLTS BOBINA 24 V • REVISIÓN Y CARGAS DE VOLTAJES DE CORNPRESOR " PRUEBAS CHEQUEOS Y ARRANQUES • MANO DE OBRA • LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y AJUSTES DE LA MISMA. NUMERO DE INVENTARIO 1890 |  |  |  | 0 | 0 | 0
135 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINAMICA CELULAR | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA LG, MODELO: SL24000BTU, SOLO FRÍO, CAPACIDAD DE 2 T.R CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: • LIMPIEZA DE SERPENTINES CON PRODUCTO QUÍMICO LMEXAR • LAVADO DE CHASIS Y GABINETES • LAVADO DE FLECHAS Y MOTORES ELÉCTRICOS "CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 SI ES NECESARIO • LAVADO DE CHAROLA DE CONDENSADOS Y DESINFECTACIÓN • LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE • CAMBIO DE CAPACITORES DE SO MFD 440 V.A.C • CONTACTORES DE TRABAJO DE 2 POLOS DE 220 VOLTS BOBINA 24 V • REVISIÓN Y CARGAS DE VOLTAJES DE COMPRESOR • PRUEBAS CHEQUEOS Y ARRANQUES • MANO DE OBRA • LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y AJUSTES DE LA MISMA. NÚMERO DE INVENTARIO 14130 |  |  |  | 0 | 0 | 0
136 | TECNICOS LABORATORISTAS | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA IROSCOPE MODELO WB-3. NO. DE SERIE 150450 NO. INVENTARIO 51852 EL MANTENIMIENTO INCLUYE: • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (REEMPLAZO DE LÁMPARA HALÓGENA DE 6V 20W Y FUENTE DE PODER) • REVISIÓN DE SISTEMA ÓPTICO • LIMPIEZA GENERAL, (LIMPIEZA EXTERNA, ACEITADO DE LAS PARTES MECANICAS EN CASO NECESARIO Y LIMPIEZA OPTICA), REMPLAZO DE OBJETIVO 100X 100/25 OIL 160/0.17) Y • REMPLAZO DE O-RING DE HULE SILICONIZADO • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
137 | TECNICOS LABORATORISTAS | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA ZEIGEN MODELO LED-1W OPNYX. NO. DE SERIE 1357860 NO. INVENTARIO 02794. EL MANTENIMIENTO INCLUYE: • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO; • REVISIÓN DE SISTEMA ÓPTICO • LIMPIEZA GENERAL, (LIMPIEZA EXTERNA, ACEITADO DE LAS PARTES MECANICAS EN CASO NECESARIO Y LIMPIEZA OPTICA) • REEMPLAZO DE OBJETIVO 40X 40/.65 OIL 160/0.17 Y • REEMPLAZO DE OBJETIVO 10X 10/.25 160/.17); • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
138 | TECNICOS LABORATORISTAS | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA IROSCOPE MODELO WB-3. NO. DE SERIE 150444 NO. INVENTARIO 51850. EL MANTENIMIENTO INCLUYE: • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO; • REVISIÓN DE SISTEMA ÓPTICO • LIMPIEZA GENERAL, (LIMPIEZA EXTERNA, ACEITADO DE LAS PARTES MECANICAS EN CASO NECESARIO Y LIMPIEZA OPTICA) • REMPLAZO DE OBJETIVO 40X 40/.65 160/0.17, Y • REMPLAZO DE OBJETIVO 10X10/0.25 160/0.17; • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
139 | TECNICOS LABORATORISTAS | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA: ZEIGEN, MODELO: XSZ-G4 NO. DE SERIE 9907988, NO. INVENTARIO 10003, EL MANTENIMIENTO INCLUYE: • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO; • REMPLAZO DE OBJETIVO 100X 100/1.25 OIL 160/0.17; • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
140 | TECNICOS LABORATORISTAS | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA ZEIGEN MODELO LED-1W ONYX. NO. DE SERIE 1357863, NO. INVENTARIO 02793 EL MANTENIMIENTO INCLUYE: • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO; • REVISIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO • LIMPIEZA GENERAL, (LIMPIEZA EXTERNA, ACEITADO DE LAS PARTES MECANICAS EN CASO NECESARIO Y LIMPIEZA OPTICA) • REMPLAZO DE OBJETIVO 40X /40/0.65 160/0.17, • REEMPLAZO DE OBJETIVO 10X 10/0.25 160/0.17); • AJUSTE DE MANDOS COAXIALES MACRO / MICRO (LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN) • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
141 | TECNICOS LABORATORISTAS | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA ZEIGEN MODELO XSZ-G4. NO. DE SERIE 9907953, NO. INVENTARIO 010004, EL MANTENIMIENTO INCLUYE: • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO; • REVISIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO • LIMPIEZA GENERAL, (LIMPIEZA EXTERNA, ACEITADO DE LAS PARTES MECANICAS EN CASO NECESARIO Y LIMPIEZA OPTICA) • REMPLAZO DE OBJETIVO 40X /40/0.65 160/0.17, • REEMPLAZO DE OBJETIVO 100X 100/1.25 OIL 160/0.17 ORING DE HULE SILICONIZADO); • SUMINISTRO DE TAPA DE GOMA; • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
142 | TECNICOS LABORATORISTAS | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA ZEIGEN MODELO XSZ-G4. NO. DE SERIE 9918018, NO. INVENTARIO 010006, EL MANTENIMIENTO INCLUYE: • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO; • REVISIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO • LIMPIEZA GENERAL, (LIMPIEZA EXTERNA, ACEITADO DE LAS PARTES MECANICAS EN CASO NECESARIO Y LIMPIEZA OPTICA) • REMPLAZO DE OBJETIVO 100X 100/1.25 OIL 160/0.17 • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0
143 | TECNICOS LABORATORISTAS | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA VELAB MICROSCOPES, MODELO S/N. NO. DE SERIE 1100806, NO. INVENTARIO 08126, EL MANTENIMIENTO INCLUYE: • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO; • REVISIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO • LIMPIEZA GENERAL, (LIMPIEZA EXTERNA, ACEITADO DE LAS PARTES MECANICAS EN CASO NECESARIO Y LIMPIEZA OPTICA) • REMPLAZO DE OBJETIVO PLAN 40X 40/0.65 160/0.17 • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
144 | TECNICOS LABORATORISTAS | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA IROSCOPE MODELO WB-3. NO. DE SERIE 150359, NO. DE INVENTARIO 051839, EL MANTENIMIENTO INCLUYE: • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO; • REVISIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO • LIMPIEZA GENERAL, (LIMPIEZA EXTERNA, ACEITADO DE LAS PARTES MECANICAS EN CASO NECESARIO Y LIMPIEZA OPTICA) • REMPLAZO DE OBJETIVO 100X 100/1.25 OIL 160/0.17 • REEMPLAZO DE ORING DE HULE SILICONIZADO, • REEMPLAZO DE ORING LAMINADO • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
145 | TECNICOS LABORATORISTAS | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA IROSCOPE MODELO WB-3. NO. DE SERIE 150437, NO. INVENTARIO 51843, EL MANTENIMIENTO INCLUYE: • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO; • REVISIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO • LIMPIEZA GENERAL, (LIMPIEZA EXTERNA, ACEITADO DE LAS PARTES MECANICAS EN CASO NECESARIO Y LIMPIEZA OPTICA) • REEMPLAZO DE ORING DE HULE SILICONIZADO, • REEMPLAZO DE ORING LAMINADO • SUMINISTRO DE PERILLA DE AJUSTE DE INTENSIDAD LUMINOSA. |  |  |  | 0 | 0 | 0
146 | TECNICOS LABORATORISTAS | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA IROSCOPE MODELO WB-3. NO. DE SERIE 150357, NO. DE INVENTARIO 051837, EL MANTENIMIENTO INCLUYE: • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO; • REVISIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO • LIMPIEZA GENERAL, (LIMPIEZA EXTERNA, ACEITADO DE LAS PARTES MECANICAS EN CASO NECESARIO Y LIMPIEZA OPTICA) • REEMPLAZO DE ORING DE HULE SILICONIZADO, • REEMPLAZO DE ORING LAMINADO • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
147 | FACULTAD DE MEDICINA | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT AULAS 5 Y 9 . NÚM DE INVENTARIO: 29494 Y 29498 MCA. YORK TIPO CASETTE DE 2.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, QUE INCLUYE: • LIMPIEZA GENERAL DE GABINETES CON JABÓN DESENGRASANTE. • LIMPIEZA DE EVAPORADOR, REALIZANDO DESARMADO DE LA MISMA PARA REALIZAR CORRECTAMENTE EL LAVADO DE SERPENTINES, • LIMPIEZA DE FILTRO Y CHAROLA DE CONDENSADOS, • ASÍ COMO REVISIÓN Y AJUSTE DE BOMBA EN CASO NECESARIO. • DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES DE CONDENSADOR CON QUÍMICO COIL CLEANER. • BALANCE DE GAS REFRIGERANTE NO. 22 • LECTURAS DE VOLTAJES Y AMPERAJES DE MOTORES Y COMPRESOR PARA DESCARTAR CUALQUIER ANOMALÍA. • LECTURAS DE PRESIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. • PRUEBA, AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA POR PERSONAL ESPECIALIZADO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
148 | FACULTAD DE MEDICINA | 3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, AULAS 6, 7 Y 8. NÚMERO DE INVENTARIO: 29495, 29496, 29497 MCA. YORK TIPO CASETTE, DE 3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN QUE INCLUYE: DESMONTAJE DE COMPRESOR DAÑADO. • LIMPIEZA DE SISTEMA CON R-141B PARA DESCARTAR LA PRESENCIA DE ÁCIDO CUPROSO. • SUMINISTRO Y MONTAJE DE COMPRESOR HERMÉTICO DE 36,000 BTU/HR., PARA OPERAR A 220-1-60 Y R-22. • NUEVA CARGA DE GAS REFRIGERANTE NO. 22 • LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES. • LECTURAS DE VOLTAJES Y AMPERAJES DE MOTORES Y COMPRESOR PARA DESCARTAR CUALQUIER ANOMALÍA. • LECTURA DE PRESIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. • PRUEBA, AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA POR PERSONAL ESPECIALIZADO. |  |  |  | 0 | 0 | 0
149 | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MCA. L.G. NUM. DE INVENTARIO: S/N AUDITORIO DE 10.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, QUE INCLUYE: • LIMPIEZA GENERAL DE GABINETES CON JABÓN DESENGRASANTE. • DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTIN EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON QUÍMICO IMEXAR. • LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS. • LECTURAS DE VOLTAJES Y AMPERAJES DE MOTORES Y COMPRESOR PARA DESCARTAR CUALQUIER ANOMALÍA. • LECTURAS DE PRESIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. • REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL • INFORME DE CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL SISTEMA. |  |  |  | 0 | 0 | 0